附件 1

梅州市老视成镜产品质量监督抽查实施

细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取1组样本（无备样）。具体抽样数量和方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 |
| 1 | 老视成镜 | 1副 |

为确保样品的完好有效，每一副老视成镜应有独立的包装，并附有完整的出厂标识标签等，在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 光透射比 | 可见光谱区透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 光透射比相对偏差 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差 | | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差 | | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 光学中心垂直互差 | | GB 13511.1-2011 |
| GB/T 13511.3-2019 |
| 8 | 两镜片顶焦度互差 | | GB 10810.1-2005 |
| 9 | 装配质量 | | GB 13511.1-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

GB/T 13511.3-2019《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。